接地电阻测试仪结构组成与参数

适合于电力电气行业，邮电通信部门以及利用电力作为工业动力的工矿企业测量各种变压器、电机、电缆、电器设备及绝缘材料的绝缘电阻，是各种电器设备保养、维修、试验和检定必不可少的利器。

接地电阻测试仪结构上采用高强度铝合金作为机壳，电路上为防止工频、射频干扰采用锁相环同步跟踪检波方式并配以开关电容滤波器使仪表有较好的抗干扰能力。

BS2571B接地电阻测试仪产品参数：

1、使用条件

环境温度：0℃～+45℃

相对湿度：≤85%RH

2、测量范围及恒流值（有效值）

电阻：0~19.99Ω(10mA),20~199.9Ω(1mA),200~1999Ω(0.1mA)

电压：AC 0~19.99V

3、测量精度及分辨率

精度：0~0.2Ω≤±3%±2d

0.2Ω~2000Ω≤±5%±2d

1~20V≤±5%±2d

分辨率：0.01Ω、0.1Ω、1Ω、0.01V

4、辅助接地电阻及地电压引起的测量误差

a.允许辅助接地电阻RC(C1与C2之间)<1.8KΩ；

RP(P1与P2之间)<40KΩ

误差≤±5%

b.允许地电压≤5V(工频有效值) 误差≤±5%

5、电源及功耗

z大功率损耗≤2W

直流：8×1.5V(AA，R6)电池 交流：220V/50Hz

体积：217mm×217mm×133mm

重量：≤1.8kg

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!​