接地电阻测试仪产品应用及操作事项

一. 接地电阻测试仪配备测量线，将该测量线的红线组粗测量线接入测试仪红色电流接线柱，红线组细测量线接入紅色电阻检测接线柱；黑线组粗测量线接入黑色电流接线柱，黑色组细测量线接入测试仪黑色电阻检测接线柱。

二. 接通电源，开启电源开关，显示屏数码管点亮。

三. 定时测量

1. 将仪器置“复位”状态。

2. 按下“定時”开关置“开”位置，根据需要预设所需的测试時間。

3. 检查2（3）－2（5）步骤无误后，按下“启动”按钮，“测试”灯亮，显示屏时间計数器开始倒计数，调节“电流调节”旋钮并观察显示屏电流值至所选择的电流值。

4. 将“预设／测试”开关置“预设”状态，调节”报警电阻调节”电位器，预设报警电阻值。

5. 按动”复位”按钮，切断输出电流，同時将”电流调节”旋钮旋至zui小；将测试夹分开，分別接到被测物的测试点。

6. 然后读下显示屏显示之电阻读数，当被测物的接地区域电阻小于所设定的接地电阻报警值，仪器发出断续声光报警，反之，则不报警。测试时间终了，自动切断回路电流。将被测夹从被测物上取下，以备下次测量。

四. 本仪器具有开路报警选择功能，若接地回路开路或测试夹与被测物沒有夹好，根据实际需要可选择是否发出声光报警。

五. 本仪器具有过电流保护功能，当回路电流超过30A時，仪器发出过电流声光报警，过电流灯持续亮，蜂鸣器持续发声，并自动切断回路电流，按动”复位”按钮，可取消报警状态，并将”电流调节”旋钮逆時针旋小一点，以备下次测量。

六. 本仪器采用除法器的原理，即R=U/I。当仪器处于”复位”状态时，因I=0，所仪器电阻显示视窗显示为不定态，为正常现象。

七. 按需要选择测试量程开关200 m或600 mΩ。开关弹出为200 mΩ量程，此时显示电阻测量范围是0—199.9 mΩ；开关按下为600 mΩ量程，此时显示电阻测量范围是0-600 mΩ。

八. 将电流调节旋钮逆时针旋至零位。

九. 将上述两组测量线的夹子端相互短路。

十. 手动测量

1. 将“定时”开关置“关”状态。

2. 检查2（3）－2（5）步骤无误后，按下“启动”按钮，“测试”灯亮，调节“电流调节”旋钮并观察显示屏电流值至所选择的电流值。

3. 将“预设／测试”开关置“预设”状态，调节“报警电阻调节”电位器，预设报警电阻值。

4. 按下“复位”钮，切断输出电流，同時将“电流调节”旋钮旋至zui小；将测试夹分开，分別接到被测物的测试点。

5. 按下“启动”钮，“测试”灯亮，调节“电流调节”旋钮至所需的电流值，然后读下显示屏显示之电阻读数，当被测物的接地区域电阻小于所设定的接地电阻报警值，仪器发出断续声光报警，反之，则不报警。如需停止测试则按动“复位”按钮，“测试”灯熄灭，回路电流即可切断，将被测夹从被测物上取下，以备下次测量。

接地电阻测试仪的注意事项

1、接地线路要与被保护设备断开，以保证测量结果的准确性。

2、被测地极附近不能有杂散电流和已极化的土壤。

3、下雨后和土壤吸收水分太多的时候，以及气候、温度、压力等急剧变化时不能测量。

4、探测针应远离地下水管、电缆、铁路等较大金属体，其中电流极应远离10m以上，电压极应远离50m以上，如上述金属体与接地网没有连接时，可缩短距离1/2~1/3。

5、连接线应使用绝缘良好的导线，以免有漏电现象。

6、注意电流极插入土壤的位置，应使接地棒处于零电位的状态。

7、测试宜选择土壤电阻率大的时候进行，如初冬或夏季干燥季节时进行。

8、测试现场不能有电解物质和腐烂尸体，以免造成错觉。

9、当检流计灵敏度过高时，可将电位探针电压极插入土壤中浅一些，当检流计灵敏度不够时，可沿探针注水使其湿润。

10、随时检查仪表的准确性。

11、接地电阻测试仪应保存在室内保持其环境温度0℃～40℃，相对湿度不超过80﹪，且在空气中不能含有足以引起腐蚀的有害物质。

12、测试仪在使用、搬运、存放时应避免强烈震动。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻检测仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！